## Slide 1
약속(藥SLOT)은 지켜야죠
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
약속SLOT(이양배, 신유지, 이호윤)
기존 제조사 블리스터 포장을 유지하면서 복약 일정에 따라 대상 슬롯을 자동 정렬하고, 사용자의 배출 승인 후 1정을 배출·기록하는 복약 지원 시스템
Notes: [Sources]
- User-provided HWP project plan: (초안)__side_프로젝트_계획서_0713(1).hwp
- Cover identity and project title are taken from the plan.

## Slide 2: Contents
프로젝트 개요
시스템 설계 및 개발환경
핵심 기술 및 구현
구현 결과 및 검증
차별성 및 기대효과
개발 일정 및 업무 분장
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
HW · SW · System Architecture
프로그램 구성 · UI/DB · 구동/센서 · UART
전체 Flow · 구현 시험 · 장애요인 및 해결
차별성 · 우수성 · 시장성 · 발전가능성
개발 배경 · 문제 정의 · 개발 목표

## Slide 3: 프로젝트 배경
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
65세 이상 인구
20.3%
2025년
평균 만성질환
2.2개
노인 1인당
3개 이상 만성질환
35.9%
복합 질환
독거노인 비율
32.8%
1인 가구
75세 이상 다제병용
64.2%
OECD 평균 50.1%
사용자가 직접 기억해야 하는 것
“언제 먹지?” · “어떤 약이지?” · “먹었나?”
개발이 해결하려는 부담
복약 시간 · 대상 슬롯 · 복용 여부를 장치가 대신 관리
출처 | 통계청 「2025 고령자 통계」 · 보건복지부 「2023년 노인실태조사」 · 한국보건사회연구원 연구보고서 2024-09
Notes: 고령화와 함께 만성질환과 다제약물 복용이 증가하면서, 여러 약의 복용 시간·대상 약·복용 여부를 스스로 관리해야 하는 부담도 증가하고 있다.
통계청은 2025년 65세 이상 인구 비중을 20.3%로 발표했고, 보건복지부 2023년 노인실태조사는 평균 2.2개의 만성질환, 3개 이상 만성질환 35.9%, 1인 가구 32.8%를 보고했다. 2021년 75세 이상 환자의 다제병용 처방률은 64.2%로 OECD 평균 50.1%보다 높았다.

## Slide 4: 프로젝트 배경 문제 정의 및 개발 동기
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
05
01
복약 대상 혼동
여러 처방약을 함께 복용할수록 사용자가 약과 시간을 직접 구분
02
재포장 부담
요일 약통·보관함 사용 시 블리스터에서 약을 다시 분류
03
UI 복잡성
복약 순간에는 복잡한 메뉴보다 필요 정보와 큰 버튼이 중요
개발 목표
01
기존 포장 유지
제조사 블리스터 그대로 사용
02
정확한 슬롯 선택
2×5 좌표 기반 X/Y 이동
03
사용자 승인형 배출
WAIT 이후 승인 시 1정 압출
04
배출 결과 기록
IR 판정 후 SQLite 저장
05
역할 분리
Pi: UI·DB / ATmega: 구동·센서
핵심 방향 | 기존 블리스터 유지 + 대상 슬롯 자동 정렬 + 사용자 승인 후 1정 압출

## Slide 5: 프로젝트 개요 – 시스템 구성
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
관리자 단말기
관리자 인증
일정 등록·조회·삭제
기록·장치 상태 조회
Raspberry Pi 4
Flask 관리자 Web / LCD API
SQLite 예약·상태·설정·이벤트
예약시간 판정·슬롯 좌표 관리
UART 요청번호·재전송 관리
음성 안내·시스템 상태 관리
ATmega128A
MOVE / DISPENSE 처리
X/Y 스테핑모터
서보 압출 제어
IR / 원점 센서
중복 물리 구동 방지
블리스터 기구부
2×5 블리스터 / X·Y 이동
압출 서보 / 단일 배출구
IR 정제 감지센서
4inch Touch LCD
복약 시간 · 약 이름 · 슬롯 배출 승인 · 결과 표시
→
UART
9600 · 8N1
→
Pi = 사용자 경험 · 데이터 · 예약 판단
ATmega = 실시간 구동 · 센서 · 배출 확인
Local Web
←
SOURCE CODE
https://github.com/twotwoship/2026ESWContest_free_SLOT
VIDEO
https://youtu.be/20yo6nAbsLM
Notes: https://youtu.be/20yo6nAbsLM

## Slide 6: 개발 환경 – Hardware 구성
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
HW
Core · Motion · Sensing
PWR
Power · Wiring · Mechanics
CONTROLLER / HMI
Raspberry Pi 4
×1
웹 · DB · LCD · 음성 · 일정 · UART 제어
ATmega128A
×1
모터 · 서보 · 센서 실시간 제어
4inch RPi LCD
×1
480×320 · XPT2046 Touch UI
MOTION / ACTUATION
28BYJ-48
×2
X/Y 슬롯 위치 이동 스테핑 모터
ULN2003
×2
28BYJ-48 모터 드라이버
MG996R
×1
목표 슬롯 정제 압출 서보 모터
SENSING / AUDIO
SEN0503
×2
배출구 통과 · 정제 감지 IR 브레이크 빔 센서
Inkel Speaker
×1
ALSA Headphones 출력 기반 복약 안내 음성
POWER
AC/DC Adapter
×1
220V → 12V 5A
XL4015
×2
12V → 5V / AT · Motor
CPT Converter
×1
12V → 5V / Pi 전원
Power Switch
×1
메인 전원 ON / OFF
SIGNAL / WIRING
Level Converter
×1
5V ↔ 3.3V UART
WAGO 221 + AWG
×6 / 1m
전원 커넥터 · 전기 배선
MECHANICAL
3D Printing Frame
×1
지그 · 압출 호 · 깔때기 · 배출구 등 기구물
하드웨어 인터페이스 (Hardware Interface)
UART
Pi GPIO14/15 ↔ ATmega USART
MOVE · DISPENSE · ACK · WAIT · RESULT
SPI
Raspberry Pi SPI0 ↔ 4inch LCD
480×320 화면 출력
TOUCH
ADS7846 / XPT2046
LCD 사용자 입력
AUDIO
ALSA Headphones → Speaker
복약 안내 MP3 출력
HTTP
TCP 5000
관리자 Web / LCD API
STORAGE
microSD
SQLite · MP3 · 설정 저장
SG255
×2
원점 복귀 확인 · 투과형 포토 인터럽터

## Slide 7: 개발 환경 – Software 구성
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
Raspberry Pi Software
OS
Raspberry Pi OS 64-bit
Debian 13 Trixie
APPLICATION
Python
Flask 3.1.3
SQLite Schema
COMMUNICATION
pyserial 3.5
/dev/serial0
UART 9600 bps / 8N1
DISPLAY
Chromium Kiosk
Openbox
LightDM / x11
AUDIO
cVLC
ALSA Headphones
SERVICE
systemd
slotguard.service
ATmega128A Firmware
DEVELOPMENT
Embedded C
Microchip Studio
CONTROL
USART
Stepper Motor
Servo Motor
IR Sensor
실행 구조 (Execution Flow)
Power ON
→
systemd
→
slotguard.service
→
app.py
Flask HTTP :5000
SQLite
UART Service
VoiceAlertManager
LightDM
→
Openbox
→
Chromium Kiosk
→
/display
→

## Slide 8: 개발 프로그램 설명– Motor / Mechanical / Sensor
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
블리스터 내부 좌표 맵
04
03
02
01
00
14
13
12
11
10
행(Row) = X 축 열(Column) = Y 축
1
X/Y 스테핑
2×5 좌표 기반 위치 제어
일정에 배정된 좌표로 X/Y 이동 · 목표 위치 도착 후 WAIT 전송
2
LCD / 서보
사용자 승인 후 서보 압출
WAIT 전에는 배출 버튼 비활성 · DISPENSE 수신 후 서보 1회 구동
3
IR 센서
정제 배출 통과 감지
깔때기로 단일 배출구 유도 · RESULT 코드로 성공/미감지 분기
4
SG255
캡쳐
원점 복귀 위치 감지
차광 플래그로 광학식 원점 검출 · 원점 감지 즉시 모터 정지
IR 판정 예시
R=001 배출 감지 | R=002 빈 슬롯
Notes: ① 2×5 좌표 기반 위치 제어
블리스터 내부 좌표:
00 01 02 03 04
10 11 12 13 14
복약 일정에 배정된 좌표를 기준으로 X/Y 스테핑모터를 이동
목표 위치 도착 후 ATmega가 WAIT 전송
② 사용자 승인형 서보 압출
WAIT 수신 전에는 약 배출 버튼 비활성화
사용자가 LCD의 약 배출 버튼 선택
Pi가 DISPENSE 명령 전송
ATmega가 서보모터를 정확히 1회 구동
③ IR 정제 배출 감지
압출된 정제를 깔때기를 이용해 하나의 배출구로 유도
IR 송·수신센서로 정제 통과 여부 감지
R = 1
정제 배출 감지
R = 2
서보 동작 후 정제 미감지 / 블리스터에 약이 없어서 자동으로 다음 약 먹게함.

## Slide 9: 개발 프로그램 설명 – LCD UI / Web / Database
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
1
LCD UI — 복약 사용자 인터페이스
사용자 편의을 고려한 단순 조회·복약 중심 화면
HOME 표시 정보
현재 시각
다음 복약
남은 시간
약 이름
대상 슬롯
복약 상태
위치 이동
→
배출 준비
→
배출 중
→
성공 / 실패
오류 표시 | 미복약 · 통신 오류 · 장치 오류
환경 설정 | 음성 반복 1~10회 · 볼륨 0~10단계 · 블리스터 초기화 · 시스템 재시작/종료
2
관리자 Local Web — 복약 일정 관리
관리자 인증 후 일정 등록·조회·삭제 및 상태 확인
관리자 인증
약 이름 · 날짜 · 시각 · 복약 허용시간 등록
예약 조회 및 삭제
동일 시각 중복 예약 방지
복약 기록 · 장치 상태 조회
3
SQLite — 로컬 저장
예약·통신·상태 정보를 장치 내부에 저장
예약 정보
MOVE / DISPENSE 요청번호
ACK / WAIT / RESULT 시각
최종 결과
설정값
현재 슬롯
이벤트 로그
LCD에서는 일정 등록·수정·삭제를 수행하지 않고 Web에서만 관리 · 외부 인터넷 없이 로컬 AP 기반으로 예약·LCD·음성·UART 기능 동작
단, 재부팅 후 복약 예약 실행 전 단말기의 시간 동기화 필요.
Notes: 고령자는 LCD
관리자는 Web 4inch LCD HOME / 현재 시각 / 다음 복약 / 남은 시간 / 약 이름 / 대상 슬롯
복약 이벤트 : 위치 이동 → 배출 준비 → 배출 중 → 성공/실패
오류 : 미복약 / 통신 오류 / 장치 오류
환경 설정 : 음성 반복 1~10회 / 볼륨 0~10단계 블리스터 초기화 / 시스템 재시작·종료
관리자 Local Web
관리자 인증 / 약 이름·날짜·시각·복약 허용시간 등록
예약 조회 및 삭제 /동일 시각 중복 예약 방지 / 전체 복약 기록 및 장치 상태 조회
SQLite
저장 데이터:
예약 정보 / MOVE/DISPENSE 요청번호 / ACK/WAIT/RESULT 시각 / 최종 결과
설정값 / 현재 슬롯 / 이벤트 로그
LCD에서는 일정 등록·수정·삭제를 수행하지 않고 관리자 웹에서만 수행한다. 외부 인터넷 없이 로컬 AP 기반으로 예약·LCD·음성·UART 기능 동작 단, 재부팅 후 복약 예약 실행 전 관리자 단말기의 시간 동기화 필요.

## Slide 10: 개발 프로그램 설명 – UART 통신
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
12
단순 문자열 통신이 아니라 “오동작을 막는 프로토콜”
MOVE
Pi → AT
MOVE|00000001|0|0|003600
AT → Pi
ACK|00000001|MOVE
AT → Pi
WAIT|00000001
DISPENSE
Pi → AT
DISPENSE|00000002|0|0
AT → Pi
ACK|00000002|DISPENSE
AT → Pi
RESULT|00000002|001
Pi → AT
ACK|00000002|RESULT
핵심 설계
01
8자리 Request ID
MOVE / DISPENSE별 독립 식별자
02
동일 ID 재전송
ACK 누락 시 10초마다 동일 ID/Payload 재전송
03
중복 구동 차단
동일 요청 재수신 시 모터 재동작 금지
04
04
Reset Recovery
재부팅 시 RECOVERY_REQUIRED 처리
9600 bps · 8N1 | 통신 전송과 물리 재구동을 분리하여 오동작 위험을 차단
TIMEOUT
Pi → AT
TIMEOUT|00000001
AT → Pi
ACK|00000001|TIMEOUT
ERROR
AT → PI
ERROR|00000001|ERROR_CODE
AT → PI
ERROR|INVALID_FORMAT
RESET
PI → AT
RESET|00000001
AT → PI
ACK|00000001|RESET
Notes: 단순 문자열 통신이 아닌 “중복 물리동작 방지 프로토콜”
MOVE
Pi → AT : MOVE|00000001|0|0|003600 / AT → Pi : ACK|00000001|MOVE / AT → Pi : WAIT|00000001
DISPENSE
Pi → AT : DISPENSE|00000002|0|0 / AT → Pi : ACK|00000002|DISPENSE / AT → Pi : RESULT|00000002|001
Pi → AT : ACK|00000002|RESULT
핵심 설계
8자리 Request ID
동일 ID/Payload 10초 재전송
동일 요청 물리적 재구동 금지
EEPROM 기반 상태 복구
요청번호·좌표·동작상태·결과를 보존
Reset Recovery
동작 중 재부팅되면 자동 재구동하지 않고 RECOVERY_REQUIRED 처리
UART는 9600 bps, 8N1, LF 종료 형식이며 동일 요청의 재수신에도 물리 동작이 중복되지 않도록 설계되어 있다.

## Slide 11: 구현상세 및 결과 – 전체 동작 Flow
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
01
Web
일정 등록
보호자가 약 이름·복약 시간·허용시간 등록
→
02
Pi
예약 도달
SQLite 확인 · 음성 안내 · MOVE 전송
→
03
AT
슬롯 이동
ACK → X/Y 이동 → WAIT
→
04
LCD
사용자 승인
배출 버튼 활성화 · 사용자 터치
05
AT
정제 배출
DISPENSE → ACK → 서보 1회 동작
06
Sensor
배출 확인
IR 판정 → RESULT 전송
07
DB
결과 저장
성공·실패·미복약·통신 오류 저장
물리 배출 및 결과 확인
→
→
→
예외 분기
허용시간 초과 → MISSED 저장 → TIMEOUT 전송
R=2 → 빈 슬롯 기록 → 다음 좌표로 새 MOVE
마지막 슬롯 완료 → (0,0) 원점 복귀 → 블리스터 교체 대기
Notes: 복약 예약 1건의 전체 처리 과정
1. 일정 등록 보호자가 관리자 웹에서 약 이름·복약 시간·허용시간 등록
2. 예약 시간 도달 Raspberry Pi가 SQLite 예약 확인 음성안내 시작 ATmega로 MOVE 전송
3. 목표 슬롯 이동 ATmega ACK X/Y 스테핑모터 이동 목표 도착 후 WAIT
4. 사용자 배출 승인 LCD에 큰 약 배출 버튼 활성화 사용자가 터치
5. 정제 배출 Pi가 DISPENSE 전송 ATmega ACK 서보모터 1회 동작
6. 배출 확인 IR 센서 판정 RESULT|ID|XYR 전송
7. 결과 저장 성공 / 실패 / 미복약 / 통신 오류 상태 저장 LCD 결과 표시 성공 시 다음 슬롯으로 이동

## Slide 12: 개발 프로그램 설명 – 프로그램 구성 및 핵심 함수
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
Raspberry Pi 4 · Application Layer
ATmega128A · Firmware Layer
app.py
Flask 웹·LCD API / 인증·예약 / 음성·전원 연계
schedule_page() · build_display_status() · api_display_dispense()
database.py
SQLite 스키마 / 일정·좌표·상태 전이 / 결과·이벤트 저장
init_db() · create_schedule() · prepare_move() · complete_dispensed()
system_time_service.py
스마트폰 시간 검증 / 시스템 시각 동기화 / 부팅별 시간 유효성 관리
set_system_time_from_smartphone() · is_system_time_configured()
slotguard_net work_helper.py
운영 AP↔개발 Wi‑Fi 모드 판정·전환 / 개발 연결 실패 시 AP 복구
network_mode() · activate_connection() · switch_mode()
uart_service.py
UART 작업 스레드 / 명령 송수신 / ACK·WAIT·RESULT 처리·재전송
build_move_command() · parse_protocol_message() · _handle_message() · _process_schedules()
uart.c
Uart_ReadLine() · Uart_WriteLine() · Protocol_Parse() · Fsm_CheckIdConflict() · Fsm_IsDuplicate()
링버퍼 수송신 · 필드 분리/프레임 파싱 · REQ_ID 포맷 검증 · 동일 요청번호의 Payload 충돌 판정 · 재전송(중복) 판정
stepper.c
Stepper_MoveToSlot() · Stepper_IsBusy() · Stepper_ReleaseAll() · Stepper_MoveToSlot() · Stepper_AxisBusy() · Stepper_Stop() · Stepper_StepRaw() · Stepper_ZeroAt()
스테핑모터 X/Y축 슬롯 좌표 이동 · 원점 복귀 · FULL DRIVE 제어 · 슬롯 좌표 ↔ 절대 스텝 변환
servo.c
Servo_StartPushRamp() · Servo_ReturnIdle() · Servo_IsBusy()
배출 압출 동작 구동 · 원위치 복귀 제어
sensors.c
Sensors_IrDetected() · Sensors_IrEnable() · Sensors_HomeLevel() · Sensors_HomeLatched()
상품 낙하 감지(IR) · 원점 위치 감지(홈센서)
dispense.c
Dispense_Start() · Dispense_IsComplete() · Dispense_Result() · Dispense_Task()
배출 시퀀스 총괄(이동·압출·감지) · 배출 결과 판정
Notes: 카드 안 설명을 아래로 변경 필요
app.py
예약시간 판정 · Flask Route · LCD API
database.py
일정 조회 · 복약 결과 저장 · 이벤트 기록
UART Thread MOVE/DISPENSE 송신 ACK/WAIT/RESULT 수신 처리
UART Thread
실제 함수
· send_xxx() · handle_xxx() · parse_xxx()
기능
MOVE/DISPENSE 송신 ACK/WAIT/RESULT 처리
목적은:
어떤 파일에 어떤 함수가 있고 무엇을 담당하는가를 보여주기

## Slide 13: 구현상세 및 결과 – 구현 시험 현황
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
정상 동작 + 예외/안전 동작을 분리하여 HW · SW · 통신 · 센서 · DB를 단계별 검증
핵심 검증 | 정상 복약 Flow와 “동일 Request ID 재수신 시 중복 구동 차단”을 함께 시험하여 기능성과 안전성을 확인
No. | 시험 항목 | 시험 방법 | 판정 기준 | 결과
01 | 예약 자동 실행 | 등록한 복약 시간이 도달하도록 예약 실행 | Pi가 해당 좌표 MOVE 요청 전송 | PASS
02 | 슬롯 위치 이동 | 2×5 좌표 중 지정 X/Y로 이동 요청 | 목표 위치 도착 후 WAIT 반환 | PASS
03 | 사용자 승인 제어 | WAIT 수신 전/후 배출 버튼 동작 비교 | WAIT 이전 배출 차단 · 이후 활성 | PASS
04 | 정제 압출 | LCD 배출 승인 후 DISPENSE 전송 | 서보가 목표 슬롯에서 1회만 구동 | PASS
05 | 정제 통과 감지 | 실제 정제를 배출구로 통과 | IR 감지 후 RESULT 반환 | PASS
06 | 복약 결과 저장 | 1회 복약 시나리오 완료 후 DB 확인 | 결과 · 시각 · 상태 SQLite 저장 | PASS
07 | 오동작 방지 | ACK 유실 가정 → 동일 Request ID 재전송 | 동일 ID 재수신 시 물리 재구동 없음 | PASS
08 | 원점 복귀 | Home 동작 중 SG255 차광 플래그 검출 | 원점 감지 즉시 해당 모터 정지 | PASS
통합 시험 시나리오
NORMAL
예약 → MOVE → WAIT → 사용자 승인 → DISPENSE → IR 감지 → DB 기록
SAFETY
ACK 유실 → 동일 ID 재전송 → 중복 ID 판별 → 재구동 차단
복약 시나리오 통합 반복시험
반복
20 회
정상
20 회
성공률
100 %
반복 시험 재생목록

## Slide 14: 트러블 슈팅
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
Raspberry Pi 전원 강하
문제
Pi 연결 시 전압 급락·저전압 경고
원인
실제 부하 공급능력 · 전압강하
해결
고전류 5V 전원부 · 굵고 짧은 배선 · 모터 전원 분리
서보 압출 기구 오차
문제
스플라인 결합·레버 길이/깊이 불일치
원인
기구 공차와 조립 오차
해결
FreeCAD/3MF 반복 수정 · mm 단위 치수 튜닝
정제 센서 오검출
문제
IR 감지 불안정
원인
정제 통과 위치 편차심함
해결
깔때기로 단일 배출구 집중 · 이중 IR 감지

## Slide 15: 작품 차별성
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
→
기존 자동 복약기
약을 장치에 맞춤
카트리지·Bin·Tray에 재투입 / 사전 분류
✓
약SLOT-GUARD
장치가 약에 맞춰 이동
기존 2×5 블리스터 그대로 장착 · 대상 슬롯으로 직접 이동
비교 항목
Hero Smart
Dispenser
MedaCube
MedMinder
약SLOT-GUARD
약 준비 방식
약품별 카트리지 투입
약품별 Bin 투입
복약 단위 Cup / Tray 구성
기존 2×5 블리스터
약 선택 방식
카트리지 회전 ·진공 튜브
정제 배출
Bin에서 일정에 맞춰
선택· 배출
복약 시간별
지정 칸 개방
대상 슬롯 직접 이동
재투입·사전 분류
필요
필요
필요
불필요
(블리스터 원형 그대로)
사용자 수령 방식
버튼 조작 후
컵 수령
터치 후
배출 서랍 수령
점등된 칸에서
컵 수령
위치 도착 후 LCD 승인·수령
배출 성공 판정 방식
정제 배출 후 컵 제거 여부로 복용 상태 기록
배출 시각 ·사진 ·미복약 상태 기록
복약 컵 제거
여부 기록
IR 센서로 실제 정제 통과 직접 검출
01
블리스터 그대로
재포장·재투입 없이
기존 약 포장 활용
02
좌표 기반
직접 접근
약을 옮기지 않고
장치가 대상 슬롯으로 이동
03
실제 배출 검증
IR 센서로 약의 실제 통과
여부를 직접 판정
출처 | Hero 공식 Help Center·Instruction Manual, MedaCube 공식 Usage·FAQ, MedMinder 공식 Device Guide·FAQ
Notes: https://support.herohealth.com/en/articles/8058271-how-does-the-hero-dispense-medications?utm_source=chatgpt.com
https://www.medacube.com/pages/usage?utm_source=chatgpt.com
https://medminder.com/medminder-device-instructions-for-use/?utm_source=chatgpt.com

## Slide 16: 작품 우수성
통신(Pi)과 제어(MCU) 모듈을 분리한 구조에서 발생 가능한 데이터 유실에 대비해, 소프트웨어 통신 오류가 물리적인 '약 중복 배출'로 이어지지 않도록 상태 구현
통신 오류 대비 중복 구동 방지 상태 설계
Request ID 부여 모든 물리 명령(MOVE, DISPENSE)에 독립적인 8자리 식별자 적용
MCU단 물리적 중복 구동 차단 ATmega 수신부에서 동일 Request ID 인식 시 모터 재동작 원천 차단
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
ACK 유실 대응 재전송 응답 누락 시 새로운 명령을 생성하지 않고 동일 ID/Payload 재전송
Raspberry Pi (Master)
ATmega128A (Slave)

## Slide 17: 기대 효과
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
사용자 측면
“더 단순하게”
복약 시간 즉시 음성·LCD 안내
지정 슬롯 기반으로 오복약·누락 위험 감소
기존 블리스터 유지로 사용 진입장벽 감소
보호자 측면
“더 명확하게”
슬롯 이동·배출 결과·미복약 이력 확인
복약 상태를 기록으로 확인
장치 상태·오류 추적 용이
운영 측면
“더 유연하게”
인터넷 없이 핵심 기능 독립 동작
가정·방문간호·요양시설로 확장
표준 부품 기반 고도화 가능
복약 과정은 단순하게, 보호자의 관리는 명확하게 — 기존 포장을 유지한 복약관리 기반

## Slide 18: 기대 효과 - 시장성
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
포지셔닝 · “약을 재포장하는 장치”가 아니라 “제조사 블리스터를 그대로 활용하는 복약 보조 시스템”
B2C
일반 가정
독거노인 · 다제약 장기복용자 · 보호자 가구
B2B
돌봄 기관
요양시설 · 실버타운 · 방문간호 서비스
B2G
지역사회 돌봄
보건소 · 지자체 · 커뮤니티 케어
상품화 및 확장 가치
01
진입장벽 감소
기존 블리스터 그대로 사용
재포장 절차·사용자 부담 최소화
02
범용 부품 기반
Pi · 서보 · 스테퍼 활용
고도화·양산 설계에 유리
03
서비스 연계
보호자 알림 · 복약 이력
기관 관리 서비스 연동
04
돌봄 시장 확장
가정용 → 시설·지역사회
동일 플랫폼으로 확대
핵심 시장성 · “기존 포장 유지”라는 차별점으로 사용 장벽을 낮추고 B2C → B2B/B2G로 확장

## Slide 19: 발전 가능성
현재의 2×5 MVP는 '고정 규격 제품'이 아닌 "다양한 포장을 처리하는 복약관리 플랫폼의 출발"
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
STEP 1. 현재 MVP
2×5 고정 블리스터 제어 X/Y 좌표 이동 & 사용자 승인 IR 센서 정제 감지 기록
STEP 2. Adaptive Blister
Pi Camera 기반 비전 인식 다양한 규격 자동 인식 슬롯 좌표 가변 생성 적용
STEP 3. Connected Care
보호자 모바일 UI 연동 미복약·장애 원격 알림 장기간 복약 이력 클라우드화
STEP 4. Productization
Pi + MCU 전용 보드 통합 블리스터 교체형 범용 지그 내구성 및 EMC 검증
STEP 5. Care Platform
복수 사용자/장치 통합 관리 방문간호 데이터 연동 돌봄기관 관제 Dashboard
“블리스터 자체를 장치화”하는 문제 정의를 기반으로 기기 → 연결 서비스 → 돌봄 플랫폼으로 확장

## Slide 20: 개발 일정
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
No. | 내용 | 7월 1주 | 7월 2주 | 7월 3주 | 7월 4주 | 8월 1주 | 8월 2주 | 8월 3주 | 8월 4주
1 | 요구사항·부품 / 구성 확정 | ● |  |  |  |  |  |  | 
2 | 기구부 설계 · 모터 / 센서 |  | ● | ● |  |  |  |  | 
3 | AT Firmware |  |  |  | ● | ● | ● |  | 
4 | Raspberry Pi Web · DB · 음성 |  |  |  | ● | ● | ● |  | 
5 | UART 연동 · 통합 |  |  |  |  |  | ● | ● | 
6 | 반복 시험 · 오류 개선 |  |  |  |  |  |  | ● | 
7 | 최종 시연 · 보고서 |  |  |  |  |  |  |  | ●
7월 · HW/SW 개별 기능 구현
8월 · UART 통합 · 시험 · 보고서

## Slide 21: 업무 분장
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
1
이양배
팀장 · 시스템 통합
시스템 아키텍처 및 전체 개발 총괄
Raspberry Pi Flask·SQLite
LCD UI/UX · 음성 안내
전원부 구성 · 통합 · 문서
2
신유지
UART 프로토콜
UART 프레임·파싱
ACK / WAIT / RESULT 처리
재전송 및 오류 처리
ATmega 통합시험
3
이호윤
구동부 제어
X/Y 스테핑모터
서보 압출 제어
원점·위치 제어
IR 배출센서 · 반복시험
공통 업무 · 통합시험 · 오류 분석 · 시제품 개선 · 시연 준비

## Slide 22
감사합니다
제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서 <자유공모>
약SLOT(이양배, 신유지, 이호윤)
약속(藥SLOT)은 지켜야지
기존 블리스터를 유지한 사용자 확인형 복약 지원 시스템